## 新版CAN协议
智能护理床控制电路软件设计
|  |  |  | 设计者： | 马永彪
2022.6.修改
修改说明：
由于10ms一次周期性发送命令以及多个控制器，导致芯片资源开销过大，容易中断嵌套或者死机，做如下修改： 1.控制器发送出来的命令和数据，采用多次发送，等待目标接收者需要及时响应，完成命令停止发送。 2.传感器信息采集不变，设定为100mS发送一次，周期性，增加采集信息可以采用增加ID方式。
CAN总线最多能挂载110个节点，自定义ID为11位：0x0ff-0x7ff
系统构架： | [7 empty] | 根据指令类型做相应的指令编码
0：手控器板；1：IOT板；2：床体板；3：坐便器板；4：床垫板；
1：动作类型；2：传感器反馈；3：参数设置类型；7：升级类型
100：动作指令；110：动作指令
220：床体板反馈1；221：床体板反馈2；222：床体板反馈3；230：坐便器板反馈1；231：坐便器板反馈2；
300：手控器设置；301；302；303；304；
71X: BT到IOT板到子板卡的升级包或查询
CAN通讯协议：
CAN报文的分配： | 包括ID的分配以及报文传输数据的分配；根据CAN2.0A帧，11位ID设计，每帧8字节数据传输。
协议的构成：
主从模式或多主模式选择：这里设计是多主模式，没有主从。每个板独立发出广播包，有需要的板卡接受处理信息。
报文ID | 起始位 | 长度 | 发送者 | 接受者 | 周期/超时 | 指令和数据
0X100-手控器; 0X110-IOT板; | B0.0 | 8 | 控制面板A型－手控器； B型-控制台； | 所有 | 10ms/30ms | 动作请求，数据含义为： 下面是点动型信号0XX： 0=无请求，1=背升，2=背降，3=腿升，4=腿降，5=床头升，6=床头降，7=床尾升，8=床尾降，9=床体升，10=床体降，11=踏脚板进，12=踏脚板退，13=坐起升，14=坐起降，15=左翻身升，16=左翻身降，17=右翻身升，18=右翻身降，19=便罩打开，20=便罩关闭，21=喷头升出，22=喷头缩回，23=便盆升，24=便盆降，25=一键座椅，26=一键躺椅，27=平躺 100=取消动作（停止所有动作）; 下面是触发型信号1XX： －支持第二次命令对动作命令暂停。 110=左护栏升，111=左护栏降，112=右护栏升，113=右护栏降，114=左右护栏升，115=左右护栏降，116=餐桌收起，117=餐桌放下,118=平板升，119=平板降 121=座椅，122=平躺，123=心脏躺位， 124=便门全开，125=便门全关， 126=座便，127=复原， 128=冲洗马桶打开，20S后自动关闭 129=清洗后部打开，1min后自动关闭 130=暖风打开，1min后自动关闭 131=清洗男性前部打开，10S后自动关闭 132=清洗女性前部，30S后自动关闭 133=给增压水泵排空气，离心泵原理，1min自动停 134=开排污泵，自动停 135=充电开启 136=充电停止 床垫微型推杆控制： 201=NO1_A↑B↓,202=NO1_A↓B↑,203=NO1A-B-;204=NO2_A↑B↓,205=NO2_A↓B↑,206=NO2A-B-; 207=NO3_A↑B↓,208=NO3_A↓B↑,209=NO3A-B-;210=NO4_A↑B↓,211=NO4_A↓B↑,212=NO4A-B-; 213=NO5_A↑B↓,214=NO5_A↓B↑,215=NO5A-B-;216=NO6_A↑B↓,217=NO6_A↓B↑,218=NO6A-B-; 219=NO7_A↑B↓,220=NO7_A↓B↑,221=NO7A-B-;222=NO8_A↑B↓,223=NO8_A↓B↑,224=NO8A-B-; 0XFF=指令扩展 读取后面指令数据 0XFE=初始化所有位置状态和数据
设置清洗强度或者暖风温度降低（此命令只有在执行暖风烘干功能时或者前部后部清洗时有效）
设置清洗强度或者暖风温度增强（此命令只有在执行暖风烘干功能时或者前部后部清洗时有效）
报文ID | 起始位 | 长度 | 发送者 | 接受者 | 周期/超时 | 指令和数据
0X300 | B0.0 | 8 | 控制面板A型－手控器； | 座便控制器 | 1次性 | 1=有效，0=无效。 B0.0 挂起命名,当检测到挂起，其他所有面板控制中的参数调整均失效。
| B1.0 | 8 |  |  |  | 设置水温调节增加一档/次，循环调节，三个档位分别是；不加热、34°、37°、40°；分别对应00,01,02,03；
| B2.0 | 8 |  |  |  | 设置暖风温度三档：不加热、45°、55°、65°；为内部出风口温度；分别对应00,01,02,03；
| B3.0 | 8 |  |  |  | 设置水流清洗强度三档可调；弱到强分别是01,02,03；01 气泵不开水泵70%，02气泵开，水泵70%，03气泵开水泵100%
0X310 | B0.0 | 8 | 控制面板B型－控制台； | 座便控制器 | 1次性 | 1=有效，0=无效。 B0.0 挂起命名,当检测到挂起，其他所有面板控制中的参数调整均失效。
| B1.0 | 8 |  |  |  | 设置水温：不加热,30-41有效，设置温度=值/2；间隔为1°；
| B2.0 | 8 |  |  |  | 设置暖风温度：40-65有效，设置温度=值，间隔为1°；
| B3.0 | 8 |  |  |  | 设置水流清洗强度三档可调；弱到强分别是01,02,03；
| B4.0 | 8 |  |  |  | 床垫调温，15-50有效，设定温度=值，间隔为1°；
| B5.0 | 8 |  |  |  | B5.0:智能模式，0 关闭，1 打开；B5.1:植物人模式，0关闭，1打开； B5.2:床垫加热开关，0关闭，1打开； B5.3:小夜灯开关，0关闭，1打开； B5.4:马桶内可视灯开关,0关1开；
| B6.0 | 8
| B7.0 | 8
0X311 | B0.0 | 16 | 控制面板B型－控制台； | 座便控制器 | 1次性 | 便盆自动排污时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐（排污泵运行时长）
| B2.0 | 16 |  |  |  | 便盆自动排污检测延时，单位秒，范围1-60000，小端对齐（检测到至开始运行延时）
| B4.0 | 16 |  |  |  | 便盆手动清洁时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐
| B6.0 | 16 |  |  |  | 烘干时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐
0X312 | B0.0 | 16 | 控制面板B型－控制台； | 座便控制器 | 1次性 | 臀部清洗时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐
| B2.0 | 16 |  |  |  | 生殖器清洗时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐
| B4.0 | 16 8 |  |  |  | 整体马桶自动清洁时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐 喷射头清洁女性的默认升出位置,单位mm,范围 0-100mm
| B6.0 B5.0 | 8 |  |  |  | 喷射头清洁臀部的默认升出位置,单位mm,范围 0-100mm
0X220 | B0.0 | 8 | 床体控制器 | 控制面板/座便器控制器 | 50ms/100ms | 各个行程开关状态，1=有效，0=无效。 B0.0=背部水平状态；B0.1=腿部水平状态；B0.2=左翻身水平状态；B0.3=右翻身水平状态；B0.4=防夹检测到；B0.5便门开到位；B0.6便门关闭到位；B0.7便门平移到顶
| B1.0 | 8 |  | 控制面板 |  | B1.0便门平移到底，电池电量不足，B1.2电机过流，
| B2.0 | 8 |  |  |  | 起背角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B3.0 | 8 |  |  |  | 下曲腿角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B4.0 | 8 |  |  |  | 上曲腿角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B5.0 | 8 |  |  |  | 左翻身角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B6.0 | 8 |  |  |  | 右翻身角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B7.0 | 8 |  |  |  | 电池组电压 有效值 0-30V;
0X221 | B0.0 | 8 | 床体控制器 | 控制面板 | 50ms/100ms | 各个行程开关状态，1=有效，0=无效。 背部电机状态；B0.0,B0.1 腿部电机状态；B0.2,B0.3 左翻身电机状态； 右翻身水平状态；
| B1.0 | 8 |  |  |  | 滑背电机状态； 便门升降电机状态； 便门平移电机状态； 坐便器升降电机状态；
| B2.0 | 8 |  |  |  | 左护栏电机状态； 右护栏电机状态； 餐桌电机状态； power5V 状态： batteryInputStatus状态；
| B3.0 | 8 |  |  |  | 预留
| B4.0 | 8 |  |  |  | 电池电量 AD采样值
| B5.0 | 8
| B6.0 | 8 |  |  |  | 电池组电压 单位 mV
| B7.0 | 8
0X222 | B0.0 | 8 | 床体控制器 | 控制面板 | 50ms/100ms | 左护栏位置 单位mm
| B1.0 | 8 |  |  |  | 右护栏位置 单位mm
| B2.0 | 8 |  |  |  | 餐桌位置 单位mm
| B3.0 | 8
| B4.0 | 8
| B5.0 | 8
| B6.0 | 8
| B7.0 | 8
0x240 | [5 empty] | 床垫状态反馈
0x241 | [5 empty] | 床垫升降计数值
报文ID | 起始位 | 长度 | 发送者 | 接受者 | 周期/超时 | 指令和数据
0X230 | B0.0 | 8 | 座便控制器 | 所有 | 50ms/100ms | 座便传感器状态，1=有效，0=无效。B0.0=污物箱管路连接状态，B0.1=大便传感器，B0.2=男士小便传感器，B0.3=女士小便传感器，B0.4=速热器工作状态，B0.5水箱满，B0.6水箱低，
| B1.0 | 16 |  |  |  | 储便箱重量或者液位，单位g,0--10000g
| B3.0 | 8 |  |  |  | 当前出风口温度，0XFF表示无效，最高位是符号位,修改为床垫温度反馈信号
| B4.0 | 8 |  |  |  | 当前热水温度，0XFF表示无效，最高位是符号位。
| B5.0 | 8 |  |  |  | 当前冷水水温，0XFF表示无效，最高位是符号位。
| B6.0 | 8 |  |  |  | 功能运行状态，1=运行，0=停止。 B5.0=暖风烘干，B5.1=男士前部清洗，B5.2=后部清洗，B5.3=马桶冲洗，B5.4智能模式
| B7.0 | 8 |  |  |  | 速热器反馈错误信息。
0x231 | B0.0 | 8
扩展指令 | IOT板，不需要CAN通讯，直接蓝牙通讯，完成OTA判断和升级程序
报文ID | 起始位 | 长度 | 发送者 | 接受者 | 周期/超时 | 指令和数据
0X720 0X730 | B0.0 | 8 | 床体控制器; 坐便器板 | 控制面板 | 1次性 | 硬件版本 高位
| B1.0 | 8 |  |  |  | 硬件版本 中位
| B2.0 | 16 |  |  |  | 硬件版本 低位 | 升级 查询版本号
| B4.0 | 8 |  |  |  | 软件版本 高位
| B5.0 | 8 |  |  |  | 软件版本 中位
| B7.0 | 16 |  |  |  | 软件版本 低位
0X721 0X731 | B0.0 | 8 | 床体控制器 | 控制面板 | 1次性 | 升级状态 下载进度
| B1.0 | 8 |  |  |  | 升级报错 0:成功 1:失败
0X722 0X732 | B0.0 | 8 | 床体控制器; 坐便器板 | 控制面板 | 1次性 | 工作状态值
0X710 | B0.0 | 8 | IOT板 | 所有 | 1次性 | 0XFF
| B1.0 | 8 |  |  |  | 1=床体板；2=坐便器板；3=小面板
| B2.0 | 8 |  |  |  | 1=查询版本号；2=开始传输OTA升级包；3=传输结束;4=查询电路板工作状态
| B3.0 | 8 |  |  |  | 校验值 数据传输结束最后发校验值
| B4.0 | 32 |  |  |  | 数据包长度
转接收 0X711/712/713 | 1次8字节，传输次数=[数据包字节数/8]上取整。

## CAN协议
智能护理床控制电路软件设计
|  |  |  | 设计者： | 马永彪
2019.7.修改
修改说明：
由于10ms一次周期性发送命令以及多个控制器，导致芯片资源开销过大，容易中断嵌套或者死机，做如下修改： 1.控制器发送出来的命令和数据，采用多次发送，等待目标接收者需要及时响应，完成命令停止发送。 2.传感器信息采集不变，设定为100mS发送一次，周期性，增加采集信息可以采用增加ID方式。
系统构架： | [5 empty] | CAN总线最多能挂载110个节点，自定义ID为11位
CAN通讯协议：
CAN报文的分配： | 包括ID的分配以及报文传输数据的分配；根据CAN2.0A帧，11位ID设计，每帧8字节数据传输。
协议的构成：
主从模式或多主模式选择：这里设计是多主模式，没有主从。每个板独立发出广播包，有需要的板卡接受处理信息。
报文ID | 起始位 | 长度 | 发送者 | 接受者 | 周期/超时 | 指令和数据
0X100-A型; 0X101-B型; | B0.0 | 8 | 控制面板A型－手控器； B型-控制台； | 所有 | 10ms/30ms | 动作请求，数据含义为： 下面是点动型信号0XX： 0=无请求，1=背升，2=背降，3=腿升，4=腿降，5=床头升，6=床头降，7=床尾升，8=床尾降，9=床体升，10=床体降，11=踏脚板进，12=踏脚板退，13=坐起升，14=坐起降，15=左翻身升，16=左翻身降，17=右翻身升，18=右翻身降，19=便罩打开，20=便罩关闭 100=取消动作（停止所有动作）; 下面是触发型信号1XX： －支持第二次命令对动作命令暂停。 110=左护栏升，111=左护栏降，112=右护栏升，113=右护栏降，114=左右护栏升，115=左右护栏降，116=餐桌收起，117=餐桌放下,118=平板升，119=平板降 121=座椅，122=平躺，123=心脏躺位， 124=便门全开，125=便门全关， 126=座便，127=复原， 128=冲洗马桶打开，20S后自动关闭 129=清洗后部打开，1min后自动关闭 130=暖风打开，1min后自动关闭 131=清洗前部打开，10S后自动关闭 下面是电机过流后手动释放电机锁： 240=背部,241=腿部,242左护栏，243右护栏，244餐桌，245便门盖，246便门平移247坐便器升降 床垫微型推杆控制： 201=NO1_A↑B↓,202=NO1_A↓B↑,203=NO1A-B-;204=NO2_A↑B↓,205=NO2_A↓B↑,206=NO2A-B-; 207=NO3_A↑B↓,208=NO3_A↓B↑,209=NO3A-B-;210=NO4_A↑B↓,211=NO4_A↓B↑,212=NO4A-B-; 213=NO5_A↑B↓,214=NO5_A↓B↑,215=NO5A-B-;216=NO6_A↑B↓,217=NO6_A↓B↑,218=NO6A-B-; 219=NO7_A↑B↓,220=NO7_A↓B↑,221=NO7A-B-;222=NO8_A↑B↓,223=NO8_A↓B↑,224=NO8A-B-; 0XFF=指令扩展 读取后面指令数据 0XFE=初始化所有位置状态和数据
设置清洗强度或者暖风温度降低（此命令只有在执行暖风烘干功能时或者前部后部清洗时有效）
设置清洗强度或者暖风温度增强（此命令只有在执行暖风烘干功能时或者前部后部清洗时有效）
报文ID | 起始位 | 长度 | 发送者 | 接受者 | 周期/超时 | 指令和数据
0X110 | B0.0 | 8 | 控制面板A型－手控器； | 座便控制器 | 50ms/100ms | 1=有效，0=无效。 B0.0 挂起命名,当检测到挂起，其他所有面板控制中的参数调整均失效。
| B1.0 | 8 |  |  |  | 设置水温调节增加一档/次，循环调节，三个档位分别是；不加热、34°、37°、40°；分别对应00,01,02,03；
| B2.0 | 8 |  |  |  | 设置暖风温度三档：不加热、45°、55°、65°；为内部出风口温度；分别对应00,01,02,03；
| B3.0 | 8 |  |  |  | 设置水流清洗强度三档可调；弱到强分别是01,02,03；01 气泵不开水泵70%，02气泵开，水泵70%，03气泵开水泵100%
0X111 | B0.0 | 8 | 控制面板B型－控制台； | 座便控制器 | 50ms/100ms | 1=有效，0=无效。 B0.0 挂起命名,当检测到挂起，其他所有面板控制中的参数调整均失效。
| B1.0 | 8 |  |  |  | 设置水温：不加热,30-41有效，设置温度=值/2；间隔为1°；
| B2.0 | 8 |  |  |  | 设置暖风温度：40-65有效，设置温度=值，间隔为1°；
| B3.0 | 8 |  |  |  | 设置水流清洗强度三档可调；弱到强分别是01,02,03；
| B4.0 | 8 |  |  |  | 智能模式，00 关闭，01 打开；
| B5.0 | 8 |  |  |  | 植物人/瘫痪病人模式，00 关闭，01 打开；
| B6.0 | 8 |  |  |  | 床垫加热，00 关闭，01 打开；
| B7.0 | 8 |  |  |  | 床垫调温，25-50有效，设定温度=值，间隔为1°；
0X112 | B0.0 | 16 | 控制面板B型－控制台； | 座便控制器 | 50ms/100ms | 便盆自动排污时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐（排污泵运行时长）
| B2.0 | 16 |  |  |  | 便盆自动排污检测延时，单位秒，范围1-60000，小端对齐（检测到至开始运行延时）
| B4.0 | 16 |  |  |  | 便盆手动清洁时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐
| B6.0 | 16 |  |  |  | 烘干时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐
0X113 | B0.0 | 16 | 控制面板B型－控制台； | 座便控制器 | 50ms/100ms | 臀部清洗时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐
| B2.0 | 16 |  |  |  | 生殖器清洗时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐
| B4.0 | 16 |  |  |  | 整体马桶自动清洁时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐
| B6.0 | 8
0X200 | B0.0 | 8 | 床体控制器 | 控制面板/座便器控制器 | 50ms/100ms | 各个行程开关状态，1=有效，0=无效。 B0.0=背部水平状态；B0.1=腿部水平状态；B0.2=左翻身水平状态；B0.3=右翻身水平状态；B0.4=防夹检测到；B0.5便门开到位；B0.6便门关闭到位；B0.7便门平移到顶
| B1.0 | 8 |  | 控制面板 |  | B1.0便门平移到底，电池电量不足，B1.2电机过流，
| B2.0 | 8 |  |  |  | 起背角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B3.0 | 8 |  |  |  | 下曲腿角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B4.0 | 8 |  |  |  | 上曲腿角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B5.0 | 8 |  |  |  | 左翻身角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B6.0 | 8 |  |  |  | 右翻身角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B7.0 | 8 |  |  |  | 电池组电压 有效值 0-30V;
0X201 | B0.0 | 8 | 床体控制器 | 控制面板 | 50ms/100ms | 各个行程开关状态，1=有效，0=无效。 背部电机状态；B0.0,B0.1 腿部电机状态；B0.2,B0.3 左翻身电机状态； 右翻身水平状态；
| B1.0 | 8 |  |  |  | 滑背电机状态； 便门升降电机状态； 便门平移电机状态； 坐便器升降电机状态；
| B2.0 | 8 |  |  |  | 左护栏电机状态； 右护栏电机状态； 餐桌电机状态； power5V 状态： batteryInputStatus状态；
| B3.0 | 8 |  |  |  | 预留
| B4.0 | 8 |  |  |  | 电池电量 AD采样值
| B5.0 | 8
| B6.0 | 8 |  |  |  | 电池组电压 单位 mV
| B7.0 | 8
0X202 | B0.0 | 8 | 床体控制器 | 控制面板 | 50ms/100ms | 左护栏位置 单位mm
| B1.0 | 8 |  |  |  | 右护栏位置 单位mm
| B2.0 | 8 |  |  |  | 餐桌位置 单位mm
| B3.0 | 8
| B4.0 | 8
| B5.0 | 8
| B6.0 | 8
| B7.0 | 8
0X2F0
0x210 | [5 empty] | 床垫状态反馈
0x211 | [5 empty] | 床垫升降计数值
报文ID | 起始位 | 长度 | 发送者 | 接受者 | 周期/超时 | 指令和数据
0X300 | B0.0 | 8 | 座便控制器 | 所有 | 50ms/100ms | 座便传感器状态，1=有效，0=无效。B0.0=污物箱管路连接状态，B0.1=大便传感器，B0.2=男士小便传感器，B0.3=女士小便传感器，B0.4=速热器工作状态，B0.5水箱满，B0.6水箱低，
| B1.0 | 16 |  |  |  | 储便箱重量或者液位，单位g,0--10000g
| B3.0 | 8 |  |  |  | 当前出风口温度，0XFF表示无效，最高位是符号位,修改为床垫温度反馈信号
| B4.0 | 8 |  |  |  | 当前热水温度，0XFF表示无效，最高位是符号位。
| B5.0 | 8 |  |  |  | 当前冷水水温，0XFF表示无效，最高位是符号位。
| B6.0 | 8 |  |  |  | 功能运行状态，1=运行，0=停止。 B5.0=暖风烘干，B5.1=男士前部清洗，B5.2=后部清洗，B5.3=马桶冲洗，B5.4智能模式
| B7.0 | 8 |  |  |  | 速热器反馈错误信息。
0x301 | B0.0 | 8
扩展指令 | IOT板，不需要CAN通讯，直接蓝牙通讯，完成OTA判断和升级程序
报文ID | 起始位 | 长度 | 发送者 | 接受者 | 周期/超时 | 指令和数据
0X2FF | B0.0 | 8 | 床体控制器 | 控制面板 | 1次性 | 硬件版本 高位
| B1.0 | 8 |  |  |  | 硬件版本 中位
| B2.0 | 16 |  |  |  | 硬件版本 低位 | 升级 查询版本号
| B4.0 | 8 |  |  |  | 软件版本 高位
| B5.0 | 8 |  |  |  | 软件版本 中位
| B7.0 | 16 |  |  |  | 软件版本 低位
0X2F1 | B0.0 | 8 | 床体控制器 | 控制面板 | 1次性 | 升级状态 下载进度
| B1.0 | 8 |  |  |  | 升级报错 0:成功 1:失败
0X101 | B0.0 | 8 | IOT板 | 所有 | 1次性 | 0XFF
| B1.0 | 8 |  |  |  | 1=床体板；2=坐便器板；3=小面板
| B2.0 | 8 |  |  |  | 1=查询版本号；2=开始传输OTA升级包；3=传输结束
| B3.0 | 8 |  |  |  | 校验值 数据传输结束最后发校验值
| B4.0 | 32 |  |  |  | 数据包长度
转接收 0X701/702/703 ID11位最大OX7XX | 1次8字节，传输次数=[数据包字节数/8]上取整。

## 面板A
面板A型-手控器控制电路软件设计
[5 empty] | 设计者： | 马永彪
[5 empty] | 日期： | 2015.7.
发出信息：
报文ID | 起始位 | 长度 | 发送者 | 接受者 | 周期/超时 | 指令和数据
0X100-A型; | B0.0 | 8 | 控制面板A型－手控器； | 所有 | 10ms/30ms | 动作请求，数据含义为： 下面是点动型信号0XX： 0=无请求，1=背升，2=背降，3=腿升，4=腿降，5=床头升，6=床头降，7=床尾升，8=床尾降，9=床体升，10=床体降，11=踏脚板进，12=踏脚板退，13=坐起升，14=坐起降，15=左翻身升，16=左翻身降，17=右翻身升，18=右翻身降，19=便罩打开，20=便罩关闭， 255=取消动作（停止所有动作）; 下面是触发型信号1XX： －支持第二次命令对动作命令暂停。 121=座椅，122=平躺，123=心脏躺位， 124=便门全开，125=便门全关， 128=冲洗马桶打开，20S后自动关闭 129=清洗后部打开，1min后自动关闭 130=暖风打开，1min后自动关闭 131=清洗前部打开，10S后自动关闭
0X110 | B0.0 | 8 | 控制面板A型－手控器； | 座便控制器 | 50ms/100ms | 1=有效，0=无效。 B0.0 挂起命名,当检测到挂起，其他所有面板控制中的参数调整均失效。
| B1.0 | 8 |  |  |  | 设置水温调节增加一档/次，循环调节，三个档位分别是；不加热、34°、37°、40°；分别对应00,01,02,03；
| B2.0 | 8 |  |  |  | 设置暖风温度三档：不加热、45°、55°、65°；为内部出风口温度；分别对应00,01,02,03；
| B3.0 | 8 |  |  |  | 设置水流清洗强度三档可调；弱到强分别是01,02,03；01 气泵不开水泵70%，02气泵开，水泵70%，03气泵开水泵100%
接收信息：
报文ID | 起始位 | 长度 | 发送者 | 接受者 | 周期/超时 | 指令和数据
0X200 | B0.0 | 8 | 床体控制器 | 控制面板/座便器控制器 | 50ms/100ms | 各个行程开关状态，1=有效，0=无效。 B0.0=背部水平状态；B0.1=腿部水平状态；B0.2=左翻身水平状态；B0.3=右翻身水平状态；B0.4=防夹检测到；B0.5便门开到位；B0.6便门关闭到位
| B1.0 | 8 |  | 控制面板 |  | 起背角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B2.0 | 8 |  |  |  | 下曲腿角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B3.0 | 8 |  |  |  | 上曲腿角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B4.0 | 8 |  |  |  | 左翻身角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B5.0 | 8 |  |  |  | 右翻身角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B6.0 | 8 |  |  |  | 异常信息：
0X300 | B0.0 | 8 | 座便控制器 | 控制面板 | 50ms/100ms | 座便传感器状态，1=有效，0=无效。B0.0=污物箱管路连接状态，B0.1=大便传感器，B0.2=小便传感器，B0.3=速热器工作状态,B0.4=暖风运行，B0.5=前部清洗运行，B0.6后部清洗运行.
| B1.0 | 8 |  |  |  | 水箱水位，单位20%
| B2.0 | 16 |  |  |  | 储便箱重量或者液位，单位g,0--10000g
| B4.0 | 8 |  |  |  | 当前出风口温度，0XFF表示无效，最高位是符号位
| B5.0 | 8 |  |  |  | 速热器反馈错误信息。
| B6.0 | 8 |  |  |  | 异常信息：
面板按键信息： |  | 行列数：4R5L
按键名称 | 键值 | 按键信息编码 |  |  |  | 功能说明
弱/低 | 3 | 137 |  |  |  | 设置清洗强度或者暖风温度降低（此命令只有在执行暖风烘干功能时或者前部后部清洗时键值获取到有效）
强/高 | 2 | 138 |  |  |  | 设置清洗强度或者暖风温度增强（此命令只有在执行暖风烘干功能时或者前部后部清洗时键值获取到有效）
温水 | 1 | 136 |  |  |  | 设置水温调节增加一档/次，循环调节，三个档位分别是；不加热、34°、37°、40°；设置时高一度，出水口到人体接触会降低1度。
暖风 | 8 | 128
前部清洗 | 7 | 130
后部清洗 | 6 | 129
冲洗马桶 | 13 | 127
停止 | 11 | 139
便门开 | 18 | 119
便门关 | 16 | 120
起背升 | 19 | 109
起背降 | 15 | 110
曲腿升 | 14 | 113
曲腿降 | 10 | 114
左翻身 | 9 | 134
右翻身 | 5 | 135
座椅 | 4 | 115
心脏躺位 | 17 | 118
平躺 | 0 | 116
LED指示灯功能说明：
名称 | 色值 |  |  |  |  | 功能说明
状态灯 | 绿黄双色 |  |  |  |  | 按时绿灯亮，放开灯灭，工作异常显示黄灯，黄灯的不同闪烁代表不同的故障或者错误操作。
水位灯 | 红色 |  |  |  |  | 水位低需要人工加水，此时冲洗按键无效。
污物灯 | 红色 |  |  |  |  | 污物箱满，需要人工倾倒，此时冲洗按键无效
暖风灯不亮 | 无色 |  |  |  |  | 不加热
暖风弱 | 绿色 |  |  |  |  | 45℃
暖风中 | 绿色 |  |  |  |  | 55℃
暖风强 | 绿色 |  |  |  |  | 65℃
水温灯不亮 | 无色 |  |  |  |  | 不加热
水温低 | 绿色 |  |  |  |  | 34℃
水温中 | 绿色 |  |  |  |  | 37℃
水温高 | 绿色 |  |  |  |  | 40℃
状态指示灯红灯闪烁说明（每3秒为一个周期）
1 | 便门未到位； ----------------报警灯闪1下
2 | 床体未放平； ----------------报警灯闪2下
3 | 速热器通讯失败 ----------------报警灯闪3下
4 | 污物箱管路关闭未到位； ----------------报警灯闪4下
5 | 背板后面有挤压 ----------------报警灯闪5下
6 | 设备故障 ----------------报警灯闪6下
软件构架
控制面板主要负责：人机交互，由一个专门线程维护GUI界面，定时器用于扫描按键，
CAN中断接收CAN消息，再通知GUI线程。
GUI界面,在面板A型上，完成LED灯和蜂鸣器的管理。
图：控制面板软件逻辑
状态信息的读取、使用
相关状态信息有：
1.床体状态 | 背部水平状态、腿部水平状态、左翻身水平状态、右翻身水平状态、便门开到位、便门关闭到位；此六个状态信息并非传感器信息，而是床体板运动后的状态标识位维护信息。
2.座便器状态 | 水位状态、污物箱管路连接状态、速热器状态、污物重量、出风口温度；
状态信息与运动互斥： 条件判断
按键信息： | 需要条件： |  | 输出：
暖风 | 左翻身水平、右翻身水平、便门开到位； 水位、污物重量、污物箱管路连接 |  | 状态指示灯报警1
前部清洗
后部清洗
冲洗马桶
左翻身 | 背部水平、腿部水平、便门关闭到位 |  | 状态指示灯报警2
右翻身
背部升 | 左翻身水平 右翻身水平 |  | 状态指示灯报警2
腿部降
腿部升
座椅
便门开
心脏躺位 | 床体平躺状态
停止 | 无条件
便门关
背部降
平躺
按键触发动作方式
按键信息： | 触发方式 | 启动/停止
暖风 | 触发 | 触发方式启动：正常情况下，按照设定的时间，自动完成任务后停止。 人为停止方式：再触发一次相应的按键，也可以按“停止”键，来结束任务。
前部清洗
后部清洗
停止
便门开
便门关
冲洗马桶
左翻身 | 点动 | 点动方式：需要持续一直按着才能运动，一旦放开，就停止。 腿部升到水平位置时，停止运行。必须等放开后才重新有效。 腿部降到水平位置时，停止运行。必须等放开后才重新有效。
右翻身
背部升
背部降
腿部降
腿部升
座椅 | 触发 | 触发方式启动：正常情况下，按照设定的时间，自动完成任务后停止。 人为停止方式：再触发一次相应的按键。
心脏躺位
平躺
床体控制器和座便器的直接通讯
按键信息： | 处理机制：
便门开 | 便门开完成后，发出“便门开到位”信息，座便器自动开启温水冲洗预热模式，以及清洗喷头。
便门关 | 便门关完成后，发出“便门关到位”信息，座便器自动开启冲洗整个座便器，定时后自动停止。
逻辑
1 | 手控器，触发“后部清洗”，发送信息给座便器
2 | 座便器启动清洗程序，

## 床体
床体控制电路软件设计
|  |  |  | 设计者： | 马永彪
|  |  |  | 日期： | 2015.7.
发出信息：
报文ID | 起始位 | 长度 | 发送者 | 接受者 | 周期/超时 | 指令和数据
0X200 | B0.0 | 8 | 床体控制器 | 控制面板/座便器控制器 | 50ms/100ms | 各个行程开关状态，1=有效，0=无效。 B0.0=背部水平状态；B0.1=腿部水平状态；B0.2=左翻身水平状态；B0.3=右翻身水平状态；B0.4=防夹检测到；B0.5便门开到位；B0.6便门关闭到位；B0.7便门平移到顶
| B1.0 | 8 |  | 控制面板 |  | B1.0便门平移到底，B1.1电池电量不足，B1.2电机过流，B1.3停电，B1.4是否有电池组，B1.5.座椅状态，B1.6，躺椅状态
| B2.0 | 8 |  |  |  | 起背角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B3.0 | 8 |  |  |  | 下曲腿角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B4.0 | 8 |  |  |  | 上曲腿角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B5.0 | 8 |  |  |  | 左翻身角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B6.0 | 8 |  |  |  | 右翻身角度，间隔1°，有效值0-90°；
| B7.0 | 8 |  |  |  | 工作信息：1工作，0不工作
接收信息：
报文ID | 起始位 | 长度 | 发送者 | 接受者 | 周期/超时 | 指令和数据
0X100-A型; 0X101-B型; | B0.0 | 8 | 控制面板A型－手控器； B型-控制台； | 所有 | 10ms/30ms | 动作请求，数据含义为： 下面是点动型信号0XX： 0=无请求，1=背升，2=背降，3=腿升，4=腿降， 15=左翻身升，16=左翻身降，17=右翻身升，18=右翻身降， 100=取消动作（停止所有动作）; 下面是触发型信号1XX： －支持第二次命令对动作命令暂停。 121=座椅，122=平躺，123=心脏躺位， 124=便门全开，125=便门全关， 126=座便，127=复原，
0X300 | B0.0 | 8 | 座便控制器 | 所有 | 50ms/100ms
| B1.0 | 16
| B3.0 | 8
| B4.0 | 8
| B5.0 | 8
| B6.0 | 8 |  |  |  | 功能运行状态，1=运行，0=停止。 B5.4智能模式
| B7.0 | 8
指令 | ActionStartCmd（Cmd） |  |  |  |  | 0=无请求，1=背升，2=背降，3=腿升，4=腿降，5=座椅，6=平躺，7=心脏躺位，8=便门开，9=便门关，10=左翻身升，11=左翻身降，12=右翻身升，13=右翻身降，14=座便，15=复原，17=停止
软件构架
床板动作由CAN中断接收动作消息，再发送给动作进程。动作进程根据消息执行相应的动作。 传感器状态的检测在定时器中进行，检测完毕后通过CAN总线发送出去。
图 床板软件逻辑
相关驱动接口
部件 | 形式 | 行程 | 速度控制 | 空载速度 | 码盘个数
背部 | 大推杆 | 250mm | 可调 | 7.3mm/s | 4000
腿部 | 大推杆 | 150mm | 可调 | 7.3mm/s | 1717/2300
左翻身 | 大推杆 | 100mm | 可调 | 7.3mm/s | 1610
右翻身 | 大推杆 | 100mm | 可调 | 7.3mm/s | 1610
滑背 | 小推杆 | 150mm | 不可调 | 4.3mm/s
便门开关 | 小推杆 | 30mm | 不可调 | 7mm/s
便门平移 | 蜗轮减速电机 |  | 不可调
座便器升降 | 小推杆 | 70mm | 不可调 | 13mm/s
相关反馈接口
部件 | 反馈1 |  |  | 反馈2 | 反馈3
背部 | 最低位反馈-只能运动获取 |  |  | 码盘 | 过流检测
腿部 | 中间位122mm反馈-一直在，但是正反转的时候位置不一样，升的时候上升沿触发，停的时候，压着有效，降的时候下降沿触发。 |  |  | 码盘 | 过流检测
左翻身 | 最低位反馈-只能运动获取 |  |  | 码盘 | 过流检测
右翻身 | 最低位反馈-只能运动获取 |  |  | 码盘 | 过流检测
滑背 | 无 |  |  | 无 | 过流检测
便门开关 | 无 |  |  | 无 | 过流检测
便门平移 | 便门开到位，一直在 |  |  | 便门关到位-一直在 | 过流检测
座便器升降 | 无 |  |  | 无 | 过流检测
补充1：左边防夹条，一直在
补充2：右边防夹条，一直在
码盘采样
| 码盘周期 | 8ms
| 电平翻转 | 4ms
| 采样频率 | 1.5mS
触发型信号的控制思路
1.座椅 | 背部升、腿部降同时触发。读取码盘值、码盘值到阀值，停。
2.心脏躺位/躺椅 | 状态1：平躺或码盘值<设定值，背部升、腿部升同时触发。读取码盘值，运行到设定值，停。 状态2：座椅模式，背部降、腿部升同时触发。读取码盘值，运行到设定值停。
3.平躺 | 状态1：心脏躺位模式下，背部降、腿部降同时触发。行程开关触发停止。码盘信息校正。 状态2：座椅模式，背部降、腿部升同时触发。行程开关触发停止。码盘信息校正。
4.座便 | 座椅模式，背部升、腿部降同时触发。同时便门打开。
5.复原 | 等待座便器洁便完事，平躺功能。平躺结束后，便门关闭。
6.便门开 | 定时控制便门开关推杆、便门平移、座便器升降。其中便门平移检测到位信号。
7.便门关 | 定时控制便门开关推杆、便门平移、座便器升降。其中便门平移检测到位信号。
点动型信号的控制思路
1.背部升
2.背部降
3.腿部升
4.腿部降
5.左翻身升
6.右翻身升

## 座便器
座便器控制电路软件设计
i |  |  |  | 设计者： | 马永彪
|  |  |  | 日期： | 2015.8.
2019.7.修改
修改说明：
由于10ms一次周期性发送命令以及多个控制器，导致芯片资源开销过大，容易中断嵌套或者死机，做如下修改： 1.控制器发送出来的命令和数据，采用单次发送，目标接收者需要及时响应，完成单次命令。 2.传感器信息采集不变，设定为100mS发送一次，周期性，增加采集信息可以采用增加ID方式。
发出信息：
报文ID | 起始位 | 长度 | 发送者 | 接受者 | 周期/超时 | 指令和数据
0X300 | B0.0 | 8 | 座便控制器 | 所有 | 50ms/100ms | 座便传感器状态，1=有效，0=无效。B0.0=污物箱管路连接状态，B0.1=大便传感器，B0.2=男士小便传感器，B0.3=女士小便传感器，B0.4=速热器工作状态，B0.5水箱满，B0.6水箱低，
| B1.0 | 16 |  |  |  | 储便箱重量或者液位，单位g,0--10000g
| B3.0 | 8 |  |  |  | 当前出风口温度，0XFF表示无效，最高位是符号位，修改为床垫温度反馈信号
| B4.0 | 8 |  |  |  | 当前热水温度，0XFF表示无效，最高位是符号位。
| B5.0 | 8 |  |  |  | 当前冷水水温，0XFF表示无效，最高位是符号位。
| B6.0 | 8 |  |  |  | 功能运行状态，1=运行，0=停止。 B5.0=暖风烘干，B5.1=男士前部清洗，B5.2=后部清洗，B5.3=马桶冲洗，B5.4智能模式
| B7.0 | 8 |  |  |  | 速热器反馈错误信息。
接收信息：
报文ID | 起始位 | 长度 | 发送者 | 接受者 | 周期/超时 | 指令和数据
0X100-A型; 0X101-B型; | B0.0 | 8 | 控制面板A型－手控器； B型-控制台； | 所有 | 10ms/30ms | 动作请求，数据含义为： 下面是点动型信号0XX： 0=无请求， 100=取消动作（停止所有动作）; 下面是触发型信号1XX： －支持第二次命令对动作命令暂停。 126=座便，127=复原， 128=冲洗马桶打开，设定时间后自动关闭 129=清洗后部打开，设定时间后自动关闭 130=暖风打开，设定时间后自动关闭 131=清洗前部打开，设定时间后自动关闭
0X200 | B0.0 | 8 | 床体 | 控制面板/座便器控制器 | 50ms/100ms | 各个行程开关状态，1=有效，0=无效。 B0.5便门开到位；B0.6便门关闭到位；
报文ID | 起始位 | 长度 | 发送者 | 接受者 | 周期/超时 | 指令和数据
0X110 | B0.0 | 8 | 控制面板A型－手控器； | 座便控制器 | 50ms/100ms | 设置水温调节增加一档/次，循环调节，三个档位分别是；不加热、34°、37°、40°；分别对应00,01,02,03；
| B1.0 | 8 |  |  |  | 设置暖风温度三档：不加热、45°、55°、65°；为内部出风口温度；分别对应00,01,02,03； | 设置清洗强度或者暖风温度降低（此命令只有在执行暖风烘干功能时或者前部后部清洗时有效）
| B2.0 | 8 |  |  |  | 设置水流清洗强度三档可调；弱到强分别是01,02,03；01 气泵不开水泵70%，02气泵关，水泵100%，03气泵开水泵100% | 设置清洗强度或者暖风温度增强（此命令只有在执行暖风烘干功能时或者前部后部清洗时有效）
B3.0
0X111 | B0.0 | 8 | 控制面板B型－控制台； | 座便控制器 | 50ms/100ms | 1=有效，0=无效。 B0.0 挂起命名,当检测到挂起，其他所有面板控制中的参数调整均失效。
| B1.0 | 8 |  |  |  | 设置水温：不加热,30-41有效，设置温度=值/2；间隔为1°；
| B2.0 | 8 |  |  |  | 设置暖风温度：40-65有效，设置温度=值，间隔为1°；
| B3.0 | 8 |  |  |  | 设置水流清洗强度三档可调；弱到强分别是01,02,03；
| B4.0 | 8 |  |  |  | 智能模式，00 关闭，01 打开；
| B5.0 | 8 |  |  |  | 植物人/瘫痪病人模式，00 关闭，01 打开；
| B6.0 | 8 |  |  |  | 床垫加热，00 关闭，01 打开；
| B7.0 | 8 |  |  |  | 床垫调温，15-50有效，设定温度=值，间隔为1°；
0X112 | B0.0 | 16 | 控制面板B型－控制台； | 座便控制器 | 50ms/100ms | 便盆自动排污时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐（排污泵运行时长）
| B2.0 | 16 |  |  |  | 便盆自动排污检测延时，单位秒，范围1-60000，小端对齐（检测到至开始运行延时）
| B4.0 | 16 |  |  |  | 便盆手动清洁时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐
| B6.0 | 16 |  |  |  | 烘干时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐
0X113 | B0.0 | 16 | 控制面板B型－控制台； | 座便控制器 | 50ms/100ms | 臀部清洗时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐
| B2.0 | 16 |  |  |  | 生殖器清洗时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐
| B4.0 | 16 |  |  |  | 整体马桶自动清洁时间，单位秒，范围1-60000，小端对齐
| B6.0 | 16
软件构架
座便器控制电路软件逻辑与床体控制电路类似，仅仅是动作进程中所作的动作不同
图 座便器板软件逻辑
称重传感器参数：20KG
称重模块通讯协议
速热器通讯协议
相关驱动接口
部件 | 使用说明
暖风电热丝 | 在暖风烘干时开启，PFM调制，定时器控制，1S100个，100mS为控制单元（10个），如果超过设定温度，下一个单元关闭，如果低于设定温度，下个单元打开。温控周期2S，20个控制，功率全开，最高温。全关，冷风，每间隔一个开关，半温。间隔2个开，1/3温度。
市电输入控制 | 当暖风烘干开始，打开，结束，关闭
风扇-烘干 | 当暖风烘干开始，打开，结束，关闭
三通小水阀-放冷水 | 当便门打开完毕，打开三通，打开速热器，放水。
小水阀-后部 | 当按下后部清洗键，打开后部小水阀，打开速热器。结束后关闭。
小水阀-前部 | 当按下前部清洗键，打开前部小水阀，打开速热器。结束后关闭。
大水阀-马桶 | 当按下马桶冲洗键，打开大水阀-马桶，打开增压水泵，冲洗马桶。结束后关闭。
大水阀-便圈 | 当便门关闭，打开大水阀-便圈，打开增压水泵，结束后关闭
排污泵 | 在增压水泵打开后2S，启动排污水泵。同时启动电流过大。
直流增压水泵 | 在冲洗马桶，和冲洗座便圈打开。定时控制。
小水泵 | 在前部清洗和后部清洗使用，便门打开也使用，
小气泵 | 在后部清洗时使用。起到增压和按摩作用。
注水水泵 | 在启动键按下，启动水泵，水箱满或者流量开关关，自动停。
增压水泵注水阀 | 在启动键按下，启动水泵，水位从低到中时，开启增压泵注水阀，延时10S，自动停止。
速热器 | 在前部清洗和后部清洗使用，便门打开也使用，
相关反馈接口
部件 | 反馈
速热器 | 反馈进水水温、出水水温、流量、速热器error信息。
烘干温度传感器 | 反馈暖风烘干时出风口温度
大小便检测 | 反馈大便、男士小便、女士小便信息。在智能模式下使用。
水箱水位检测 | 反馈最低位、最高位。
称重检测 | 反馈污物箱重量。
管路连接检测 | 反馈污物箱的管路是否连接好。
注水启动开关 | 反馈启动按钮按下，需要开启注水水泵。
注水水流开关 | 反馈注水水泵抽水情况，确定是空气还是水。
功能说明：
1 自动加水： | 点击一下触发按钮，启动自吸水泵，抽水进入水箱， 当流量开关检测到没水，等待5秒自动关闭水泵，或者当检测到水箱水位满信号，自动关闭水泵。 |  |  |  |  | 水箱水位状态信息由控制台-面板B型液晶显示。提示水位低或者水位满。
2 清洗前部：
3 清洗后部：
4 暖风烘干：
5 自动放冷水： | 开便门自动放冷水，这个设计在一直开着便门的情况下，不放冷水，所以，放冷水在每次清洗时操作
6 自动清洗座便圈：
7 冲洗马桶：
8 智能模式下小便： | 液晶屏设置为智能模式，当按下“座便”开始，按下“复原”结束
9 智能模式下大便： | 液晶屏设置为智能模式，当按下“座便”开始，按下“复原”结束
10面板通讯
11 各种参数设定
称重检测控制思路 | 1 P1.26 输出高电平超过60uS,称重模块断电
2. P1.26输出低电平，模块开始工作
3. P1.26 输出脉冲，25个，高电平时需要延时50uS读取P1.16.数据高位在前低位在后，25bit.相当于重量的模拟信号
4 称重的操作，A无污物箱，B污物箱空，C污物箱满。
5.称重值不做污物箱空时归零处理。因为数据容易乱，而且归零后，会有正负值的操作。
6.液晶屏显示的污物箱重量，非污物重量。
7.称重也不做校调处理。
8. 1min中读取一次重量信息。读取完模块断电，模块工作后1S再读取。
9. 污物超过设定重量临界值，停止所有排污动作， 禁止任何启动清洗人体和冲洗马桶的操作，也禁止便门关闭后的冲洗座便圈操作。
10.污物箱超过设定重量最大值，界面提示，需要倾倒马桶。
马桶内，夜光灯。
加热片温度查找表 | NTC 10K B=3950，1%

## 串口通讯
串口通讯设置：
//USART init
uart_config.baud_rate = 115200;
uart_config.data_width = DATA_WIDTH_8BIT;
uart_config.parity = NO_PARITY;
uart_config.stop_bits = STOP_BITS_1;
uart_config.flow_control = FLOW_CONTROL_DISABLED;
uart_config.flags = UART_WAKEUP_DISABLE;
最小通讯周期：50mS
数据格式：
面板B-WIFI模块
命令帧 | Add | 地址 | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | CRC 校验位 | 结束码
32h | F0h | Addr | [8 empty] | XOR(Add-Data8) | 34h
面板B-WIFI模块
命令帧 | Add | 命令Cmd | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | CRC 校验位 | 结束码
32h | 0Fh | Cmd | [8 empty] | XOR(Add-Data8) | 34h
Addr=01h,床体控制器数据
Addr=02h,座便器控制器数据
Addr=03h,面板B数据

## 默认参数
默认参数：
序号 | 模块 | 参数明细 | 说明
1 | 面板A | g_ZuobianqiSetA.ShuiWenGaoDi=0x02; // 默认设置为37° | 面板A设置水温
2 | 面板A | g_ZuobianqiSetA.NuanFengQiangRuo=0x03; // 默认设置为高档位 | 面板A设置暖风温度
3 | 面板A | g_ZuobianqiSetA.QiangXiQiangRuo=0x03; // 默认设置为高档位 | 面板A设置清洗强度
4 | 面板A | g_ZuobianqiSetA.HoldOn= 0; // 默认不挂起，所有控制器参数均一致 | 面板A设置挂起命令
5 | 面板A | #define WU_WU_XIANG_BORDER 8000 // 污物箱临界值 g | 面板A定义污物箱重量
6 | 面板A
| 面板B | g_ZuobianqiSetB.ShuiWen=0x02; // 默认设置为37°
g_ZuobianqiSetB.NuanFeng=0x03; // 默认设置为高档位
g_ZuobianqiSetB.QiangXiQiangRuo=0x03; // 默认设置为高档位
|  | g_ZuobianqiSetB.ZhiNengModel= 1; | // 默认开启智能模式
座便器
|  | m_ActionCfg.BianPenZiDongPaiWuYanShi = 2; | // 便盆自动排污时间，单位秒，0-60000有效
|  | m_ActionCfg.BianPenZiDongPauWuJianCeYanShi = 30; | // 便盆自动排污检测延时，单位秒，0-60000有效
|  | m_ActionCfg.BianPenShouDongQingJieShiJian = 7; | // 便盆手动清洁时间，单位秒，0-60000有效
|  | m_ActionCfg.HongGanShiJian = 30; | // 烘干时间，单位秒，范围0-60000有效
|  | m_ActionCfg.TunBuQingXiShiJian = 40; | // 臀部清洗时间，单位秒，范围0-60000有效
|  | m_ActionCfg.QianBuYanShi = 18; | // 前部清洗时间，单位秒，范围0-60000有效
|  | m_ActionCfg.MaTongQuanYanShi= 8; | // 马桶圈冲洗时间，单位秒，范围0-60000有效
|  | Set_A_Config.ShuiWen = 2; | // 面板A控制器设置清洗水温温度 0-3 档位控制
|  | Set_A_Config.NuanFen = 3; | // 面板A控制器设置暖风温度 0-3 档位控制
|  | Set_A_Config.ShuiLiu = 3; | // 面板A控制器设置清洗强度 1-3 档位控制
|  | Set_B_Config.ShuiWen = 2; | // 面板B控制设置清洗水温温度 单位1℃，0-41℃
|  | Set_B_Config.NuanFen = 3; | // 面板B控制设置暖风温度 单位1℃，40-65℃
|  | Set_B_Config.ShuiLiu = 3; | // 面板B控制设置清洗水流强度1-3 档位控制
|  | Set_B_Config.ZhiNengmodel=0; | // 智能模式开关
#define QING_XI_PENG_TOU 300 // 清洗喷头力度
#define QIAN_BU_CHONG_XI_LI_DU 700 // 前部清洗力度
|  | static u16 TuoJiaZhongLiang=(230+610);//230; | // 托架和托盘的重量g
|  | #define WU_WU_XIANG_KONG | 1313// 500 | // 污物箱空的重量 g
#define WU_WU_XIANG_BU_ZAI_WEI 1000 // 污物箱不在位；
|  | #define WU_WU_XIANG_BORDER 8000 | // 污物箱临界值 g
床体
|  | #define BianMenShengJiangYanShi 10 |  | // 便门升降延时时间10S 行程50mm,7mm/s
|  | #define BianMenPingYiYanShi 10 |  |  | // 便门平移延时 10S 位移250mm,牙距10mm,转速160r/min
|  | #define ZuoBianQiShengJiangYanShi 10 | // 座便器升降延时 10S 行程50mm,7mm/s
#define BeiBuYanShi 40
#define TuiBuYanShi 30
#define FanShenYanShi 25
#define AutoJieBianYanShi 100
|  | #define | BEI_MAPAN_MAX | 7410//7445//7500 //7525 // 8000 实测数据
|  | #define | BEI_MAPAN_MIDDLE | 105*BEI_MAPAN_MAX/250 //3160 // 4000
|  | #define | TUI_MAPAN_MAX | 4450//4500 //3826 | //4600
|  | #define | TUI_MAPAN_SHUI_PING | (u32)122*TUI_MAPAN_MAX/150 | //3111 | 3434
|  | #define | FANSHEN_MAPAN_MAX | 2950//3220
#define WUCHAJINGDU 50 // 误差范围100mS采样周期+ 电机停惯性
#define BEI_JIAODU_MAX 75
#define TUI_XIA_JIAODU_MAX 60
#define TUI_SHANG_JIAODU_MAX 20
#define FANSHEN_JIAODU_MAX 60